## Anexo tecnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mantenimiento a equipo de laboratorio
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N44-2026
Anexo 17
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de xxxxxxx del 2026
Empresa:
Licitación:
Representante legal:
RFC:
No. Partida | Cantidad | Centro de costos responsable | Centro de costos | Descripción del servicio | Unidad de medida
1 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Artes Visuales | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Horno marca SIN MARCA, modelo 800/900/1000 con numero de serie S/N y numero de inventario 5671334996, ubicado en Taller de ceramica, módulo G Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Presenta deterioro, asimismo el uso constante requiere de un manteniento especializado y No requiere refacciones . 1.Retiro del recubrimiento actual y aplicación de un nuevo aislamiento de fibra cerámicacon un espesor de 12 cm, fijada mediante botones cerámicos y alambre de inconel para asegurar su resistencia y durabilidad. 2.Ajuste de cuatro de los seis orificios de entrada de fuego, con el fin de optimizar ladistribución del calor en el interior del horno. 3.Reajuste de los quemadores conforme a las modificaciones que se realizarán en la basedel horno, garantizando su correcto funcionamiento. 4.Aplicación de pintura especializada para alta temperatura en toda la estructura metálicadel horno, con el objetivo de protegerla contra la oxidación y prolongar su vida útil. 5.Capacitación para el uso adecuado del horno, orientada a garantizar la operación segura yeficiente del equipo. 6.Instalación de sistema de medición de temperatura, compuesto por un pirómetro y untermopar digital, que permitirán el monitoreo preciso del proceso de quema.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
2 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a AUTOCLAVE VERTICAL marca BYR, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 513099996, ubicado en Lab. Morfofisiología Vegetal Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere corrección de fallas, y Si requiere refacciones Cambio de resitencia y del sistema de encendido. Mantenimiento correctivo de autoclave vertical de piso CV250, no enciende. Revisión y limpieza de control de temperatura. Limpieza del desagüe, reemplazo de sellos. Limpieza y revisión de resistencias eléctricas de calor, revision de parámetros de temperatura, manómetros de presión y temperatura. Reemplazo de control de temperatura de tres calores.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
3 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a CONGELADOR marca REVCO, modelo ULT2186-3-A31 con numero de serie T15K-487842TK y numero de inventario 562083933, ubicado en Laboratorio de Sistemática Molecular Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No enfría y Si requiere refacciones Aislante especial para tuberia de compresores 1 y 2.. Desarmado de equipo, limpieza de tubería y cambio de aislante para los 2 compresores, revisión de tarjeta electrónica. Limpieza de condensador, revisión de fugas de gas refrigerante. Revisión de parámetros de temperatura y limpieza en general.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
4 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROCENTRIFUGA marca HERMLE-LABNET, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 513083476, ubicado en Laboratorio de Sistemática Molecular Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No alcanza el máximo de revoluciones por minuto y No requiere refacciones . No alcanza el máximo de revoluciones por minuto. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
5 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca AMERICAN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130148617, ubicado en Laboratorio de Ecología del Paisaje y Ordenamiento Ambiental Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funcionan las lámparas y Si requiere refacciones Las lámparas y sus mecanismos. Requiere revisión y cambio de lampara. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
6 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BIOLOGICO marca OLYMPUS, modelo CX31 con numero de serie 2A12769 y numero de inventario 5130101190, ubicado en Laboratorio de Sistemática Molecula Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: La lampara de iluminación del microscopio no funciona y Si requiere refacciones Se requiere cambiar lampara, Olympus 6V30WHAL. Requiere revisión y cambio de lampara. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
7 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO marca LIEDER, modelo MZ-620 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130136835, ubicado en Laboratorio de Ecología del Paisaje y Ordenamiento Ambiental Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funcionan las lámparas y Si requiere refacciones Al menos las lamparas y las conecciones. Revisión de partes eléctricas y electrónicas. Limpieza interna y externa del equipo, pruebas de funcionamiento. Cambio de lámparas de iluminación. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
8 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO OPTICO marca LEIDER, modelo MC-332 con numero de serie 0401243 y numero de inventario 5130120678, ubicado en Laboratorio de Ecología del Paisaje y Ordenamiento Ambiental Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El enfoque de los objetivos 40x y 100x es deficiente, faltan los protectores de goma para ocular y es necesario cambiar el foco. y Si requiere refacciones Cambio de objetivos 40x y 100x. Protectores de ocurales y lámpara de iluminación . Revisión de partes eléctricas y electrónicas. Cambio de enfoques 40x y 100x. Protectores de ocurales y lámpara de iluminación . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
9 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MOLINO PICADOR DE MARTILLO marca ARENAS, modelo S/M. con numero de serie IRE3058-4YR41 y numero de inventario 5310224525, ubicado en Laboratorio de Micología Integral Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Al prenderlo se safa una de las piezas y es muy peligroso y Si requiere refacciones las que el técnico de servicio determine. Corrección y reparación para el correcto funcionamiento. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
10 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a REFRIGERADOR marca IMBERA, modelo VR17 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5690227459, ubicado en Laboratorio de Micología Integral Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No enfría y Si requiere refacciones Resistencia . Limpieza profunda del sistema de deshielo del refrigerador, abarcando tanto el compresor como el condensador, con el objetivo de garantizar su funcionamiento eficiente y prevenir posibles obstrucciones o acumulación de suciedad que pudieran afectar el rendimiento del sistema. Ajuste del sensor bimetálico, asegurando que enviara la señal correcta al temporizador de deshielo en el momento adecuado. Cambio de la pieza.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
11 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a SISTEMA AUTOMATICO P/RIEGO marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5620140690, ubicado en Laboratorio de Micología Integral Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona y Si requiere refacciones Correccion de la programación y probablemente dispositivos automáticos, deberá determinarlo el técnico de servicio. Reparación,ajuste y correcta programación del sistema de riego. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
12 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Biología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a SISTEMA DE EXTRACION DE SOLVENTES marca MARCA DESCONOCIDA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 513073093, ubicado en Lab. Micología Integral Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona y Si requiere refacciones Requiere mangueras y empaques. Requiere una revisión general de las condiciones actuales del equipo, se desconoce una falla especifica.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
13 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | Mantenimiento preventivo a ESPECTROFOTOMETRO marca PERKIN ELMER, modelo OPTIMA 8300 con numero de serie 078S1306184 y numero de inventario 5310241482, se trata de un equipo cuya funcion es el equipo es funcional,. El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: Es indispensable efectuar un diagnóstico completo del sistema, que incluya la verificación de hardware y software, | Servicio
14 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Farmacia | El mantenimiento consiste en revisión, corrección de falla en enfriamiento, carga de gas si se requiere, limpíeza interna y externa, pruebas de funcionamiento. | Servicio
15 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a AUTOCLAVE VERTICAL marca AESA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130168247, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: corrección de fallas mecánicas y eléctricas y Si requiere refacciones cableado, resistencias, empaques y cambio de manómetro. El mantenimiento consiste en remplazo de empaques, resistencias, cables, y cambio de manómetros (calibración), incluye limpieza general y pruebas de buen funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
16 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a AUTOCLAVE VERTICAL marca AESA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130168247, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: corrección de fallas mecánicas y eléctricas y Si requiere refacciones cableado, resistencias, empaques y cambio de manómetro. El mantenimiento consiste en remplazo de empaques, resistencias, cables, y cambio de manómetros (calibración), incluye limpieza general y pruebas de buen funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
17 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a AUTOCLAVE VERTICAL marca ALL AMERICAN, modelo 1925X con numero de serie S/N. y numero de inventario 513045938, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: corregir fallas mecánicas y electicas y Si requiere refacciones cambio de Manómetro. El mantenimiento consiste en remplazo resistencias y de manómetros (calibración), incluye limpieza general (eliminar sarro), se encuentra tapado la válvula de escape y pruebas de buen funcionamiento. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
18 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a AUTOCLAVE VERTICAL. marca AESA, modelo CV2520 con numero de serie 211 y numero de inventario 513045937, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere corrección de fallas mecánicas y eléctricas y Si requiere refacciones Cableado, sellos, resistencias, manómetro. El mantenimiento consiste en remplazo de empaques, resistencias, cables, y cambio de manómetro ( calibración), incluye limpieza general y pruebas de buen funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
19 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a CENTRIFUGA marca SIN MARCA, modelo Z36HK con numero de serie 58060012 y numero de inventario 5130146932, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere corrección de fallas mecánicas y electrónicas y Si requiere refacciones Cambio de rotor de tubos de fondo redondos de 50 mL, cambio de vástago. El mantenimiento cosiste en corregir las fallas mecánicas (cambio de rotor), el equipo marca Error 8, no reconoce el rotor, se puede programar pero al momento de iniciar no responde, requiere cambio vástago, ya que a veces no cierra la tapa.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
20 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a DESTILADOR DE AGUA marca FELISA, modelo FE-395 con numero de serie 0701108 y numero de inventario 5130163207, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Fallas mecánicas y eléctricas y Si requiere refacciones Resistencias y cambio de mangueras. El mantenimiento consiste en cambio de todas las resistencias, revisión eléctrica, limpieza general (eliminar todo el sarro) cambio de mangueras y pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
21 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a DESTILADOR marca HERRLICH, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 513098746, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Fallas mecánicas y eléctricas y Si requiere refacciones Resistencias, mangueras y cables. El mantenimiento consiste en cambio de todas las resistencias, revisión electrica, limpieza general (eliminar todo el sarro) cambio de mangueras y pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
22 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Digestor marca BUCHI, modelo K-436 con numero de serie S/N y numero de inventario 5693255970, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: corrección de fallas mecánicas y electrónicas y Si requiere refacciones Cambio de cable de alimentación con accesorios (hace falso contacto) cambio de 12 sellos que amortiguan las probetas . El mantenimiento consiste en corregir la fallas mecánicas y eléctricas, presenta un falso contacto al encenderlo (cambiar el cable , entrada europea), el cual ya no esta sujeto al equipo, incluye limpieza de mangueras, y remplazo de 12 empaques, revisión de resistencias, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento.Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
23 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Generador marca SIN MARCA, modelo NM32LA con numero de serie S/N y numero de inventario 5311276310, ubicado en Laboratorio de Biotecnología Actualmente el equipo No funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: corregir fallas del generador de nitrógeno Peak. y Si requiere refacciones 2 filter element 0.01?m 1 filter element rac 1 filter element paper 1 solenoid 3/2 24v 1/8 f bspp 2 solenoid 2/2 24vdc 1/8 f bspp 3 relay 10a 5 pin 2 compressor service kit 2750 . Mantenimiento del Generador de Nitrógeno requiere mantenimiento de sellos, limpieza, engrasado, calibración , cambio de filtros, y cambio de bombas solenoide. El equipo nuca se le ha dado mantenimiento el cual fue adquirido en el año 2015. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
24 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a HORNO DE SECADO Y ESTERILIZACION marca CRAFT, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 513045923, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Fallas mecánicas y eléctricas y Si requiere refacciones Empaque de la puerta, fusible y cerradura. El mantenimiento consiste en cambio de empaques, cambio de fusible, y cables de corriente eléctrica (se ha adaptado con otro cable), así como cambio de cerrojo de la puerta, incluye limpieza general y pruebas de buen funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
25 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Medidor marca HINOTEK, modelo PHS-3E con numero de serie 600718039070 y numero de inventario 5321297970, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: corrección de fallas mecánicas y Si requiere refacciones cambio de electrodo, solución del electrodo y torillos del brazo. El mantenimiento consiste en remplazo de electrodo, tornillos de brazo e incluye solución del electrodo. Requiere pruebas de buen funcionamiento y de calibración.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
26 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MUFLA marca FELISA, modelo 3703 con numero de serie 89002 y numero de inventario 513045805, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: corrección de fallas mecánicas y eléctricas y Si requiere refacciones Cambio de partes electrónicas y cambio de cerámica y probablemente resistencias. El mantenimiento consiste en corregir la fallas electrónicas, el equipo prende pero no calienta, la pantalla presenta problemas de programación. incluye limpieza general y pruebas y pruebas de buen funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
27 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a REFRIGERADOR marca MABE, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 246965, ubicado en Laboratorio Multidisciplinario Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: corregir fallas mecánicas y Si requiere refacciones gas si lo requiere. El mantenimiento consiste en revisión de ductos, cambio de gas si lo requiere, el refrigerador gotea agua constantemente.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
28 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Sistema de didactico marca Inteletek, modelo ASRS 36U con numero de serie 140935419-002 y numero de inventario 5311254613, ubicado en Laboratorio de Manufactura Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Automatiza procesos: controla máquinas CNC, robots, transportadores y equipos de producción, gestiona información de producción: materiales, tiempos, inventarios y planificación, optimiza la fabricación: mejora eficiencia, reduce errores y tiempos de producción. y Si requiere refacciones Cambios de baterías generalmente y ajustes de posición. . El mantenimiento consiste en el ajuste de programas y posiciones de trabajo de integración dentro del CIM, limpieza de filtros, tarjetas de control, ajuste de sensores de cada una de las estaciones de trabajo del CIM, ajuste del sistema de visión, ajuste y calibración de encoders de cada uno de los robots, cambio de baterías de respaldo de los robots, integración del sistema de manufactura por completo.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
29 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Baño maria marca CONTROLS, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5311266313, ubicado en Laboratorio de Tecnología de Materiales Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El equipo no responde al intento de encendido y Si requiere refacciones Reemplazo de rejilla de difusión térmica, reemplazo del tubo capilar del tubo de temperatura y reemplazo del controlador de temperatura electrónica y tablero de control. El mantenimiento consiste en corrección de fallas, sutitución de componentes, revisión eléctrica, cambio de todas la o las partes eléctricas, limpieza general, cambio de mangueras y de cable quemado y pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
30 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a CELULA DE CARGA marca WYKEHAM FARRANCE, modelo 27-WF0377/ST con numero de serie S/N. y numero de inventario 5310224469, ubicado en Laboratorio de Ingeniería Civil Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Fallo de sensores de desplazamiento y fuerza, revisión de operación y velocidades. y No requiere refacciones . El mantenimiento consiste en la revisión de sensores de desplazamiento y fuerza, revisión de operación y velocidades.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
31 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Estación Total marca Time Instruments, modelo TTS105 con numero de serie 148612 y numero de inventario 5321253084, ubicado en Laboratorio de Ingeniería Civil Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Movimientos en tornillos y ejes, Ajuste nivel de sus burbujas, Ajuste del compensador electrónico, Ajuste del giro centrado de la retícula, Ajuste de la colimación vertical e indexado del círculo, Ajuste de la colimación horizontal del aparato, Comprobación de la perpendicularidad de sus ejes. Ajuste de su plomada óptica o láser, Comparación de medición de distancia en línea base. Pruebas de funcionamiento. y No requiere refacciones . El mantenimiento consiste en: Revisión general, Limpieza de la óptica, revisión de movimientos en tornillos y ejes, Ajuste nivel de sus burbujas, Ajuste del compensador electrónico, Ajuste del giro centrado de la retícula, Ajuste de la colimación vertical e indexado del círculo, Ajuste de la colimación horizontal del aparato, Comprobación de la perpendicularidad de sus ejes. Ajuste de su plomada óptica o láser, Comparación de medición de distancia en línea base, Comparación con puntos de referencia en colimadores enfocados al infinito, limpieza general. pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
32 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Estudio de un ciclo de refrigeracion marca INNOVA THECH, modelo BCRV-120 con numero de serie S/N y numero de inventario 5311255027, ubicado en Laboratorio de Termofluídos Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere corrección de fallas y Si requiere refacciones Fluido refrigerante 134A y gas, botón de encendido y chapa.. El mantenimiento consiste en la verificación el buen funcionamiento del control de resistencia de calentamiento, del control de temperatura, del condensador serpentín, del comprensor, limpieza del ventilador y circuitos electrónicos, reemplazo del fluido refrigerante 134A y gas, reemplazo del botón de encendido, reparación de chapa, lubricación del motor y ventilador. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
33 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Estudios de Dinamica marca Generatoris, modelo FF-DF-270/EL con numero de serie GEN-0915-406 y numero de inventario 5311266792, ubicado en Laboratorio de Termofluídos Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere corrección de fallas y Si requiere refacciones Tanque de alimentación y conectores para línea de succion de las bombas.. El mantenimiento consiste en el reemplazo de tanque de alimentación rectangular por tanque cilíndrico con capacidad de 110 litros y conectores necesarios para línea de succión de las bombas. Limpieza de rotámetros. Llenado de manómetros con glicerina. Lubricación de empaques de válvulas de regulación. Limpieza interna de tuberías. Limpieza general del equipo. Revisión de componentes eléctricos en gabinete de control. Incluye capacitación a personal académico de la Universidad con duración de 3 horas. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
34 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a HORNO DE CONVECCION marca SIN MARCA, modelo 10-D1390/Z con numero de serie S/N. y numero de inventario 5310224261, ubicado en Laboratorio de Tecnología de Materiales Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El equipo no responde al intento de encendido y tampoco calienta y Si requiere refacciones Remplazo de bandeja difusora y remplazo de del controlador de temperatura y perilla de control.. El mantenimiento consiste en corrección de fallas, revisión electrica,parrilla de calentamiento, cambio de todas la o las partes eléctircas, termostato, perilla de control, limpieza general, cambio de cables y pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
35 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MAQUINA DE ABRASION marca SIN MARCA, modelo 48-D0500/DZ con numero de serie S/N. y numero de inventario 5290227933, ubicado en Laboratorio de Ingeniería Civil Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Sistema de encendido y Si requiere refacciones Sistema de encendido. El mantenimiento consiste en revisión de sensores de arranque y paro, contador de vueltas y operación en conjunto.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
36 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Medidor de nivel de sonido marca EXTECH INSTRUMENTS, modelo 407736 con numero de serie S/N y numero de inventario 5321266296, ubicado en Laboratorio de ingeniería de métodos Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Tornillo de cruz para la tapa de batería y Si requiere refacciones Tornillo de cruz. El mantenimiento consiste en el reemplazo del tornillo por pieza nueva.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
37 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Medidor marca SIN MARCA, modelo LM-100 con numero de serie S/N y numero de inventario 5321262122, ubicado en Laboratorio de ingeniería de métodos Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falta tapa protectora del sensor y Si requiere refacciones Tapa. El mantenimiento consiste en la limpieza de terminales, solicitar una nueva tapa para el modelo del equipo. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
38 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a PRENSA DIGITAL marca SIN MARCA, modelo HM300-3F con numero de serie S/N. y numero de inventario 5620167123, ubicado en Laboratorio de Ingeniería Civil Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No enciende, tiene piezas y componentes dañados y Si requiere refacciones Mangueras, celda de 500 kg, cámara triaxial con base de muestra, cámara triaxial UU, 10 indicadores de carátula dígital con recorrido 25 mm y Blader. El Mantenimiento consiste en reemplazo de la celda de 500 kg, modificación de cámara triaxial con base de muestra, reemplazo de la cámara triaxial UU, reemplazo de 10 indicadores de carátula dígital con recorrido 25 mm. Se requiere limpieza de sistema eléctrico y de componentes mecánicos. SE requiere corrección de fallas, cambio de mangueras, adquisición y conección de piezas faltantes, suministro de Blader y verificacion de lectura de fuerza y deformación. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
39 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a TERMOANEMOMETRO marca COLE PARMER, modelo 840032 con numero de serie L-864404 y numero de inventario 513095951, ubicado en Laboratorio de ingeniería de métodos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Veleta rota y falta tapa de la batería y Si requiere refacciones Veleta y tapa de la batería. La veleta encargada de medir la velocidad del viento se encuentra con aspas faltantes y no cuenta con tapa protectora para la batería.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
40 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Termohigrometro marca SPER SCIENTIFIC, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5321290567, ubicado en Laboratorio de ingeniería de métodos Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falta tapa protectora del sensor y Si requiere refacciones Falta de tapa . El mantenimiento consiste en solicitar una nueva tapa para el modelo del equipo. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
41 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento preventivo a COMPRESOMETRO DIGITAL P/CILINDROS marca SIN MARCA, modelo 55-C0221/D con numero de serie S/N. y numero de inventario 5310224265, se trata de un equipo cuya funcion es Compresómetro digital para cilindros mide la resistencia a la compresión del concreto en probetas cilíndricas, aplicando carga controlada y registrando los resultados de forma precisa y automática . El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: El mantenimiento consiste en calibración de una máquina Marca: Controls, Modelo: Pilot con un intervalo de medición de 200 ton en dos intervalos de medición de (1 a 9) ton, en los puntos ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9) ton y de (10 a 120), consiste en limpieza general, lubricación de rotula, lavado de bomba y filtro de aceite, cambio de aceite y cambio de resortes, revisión de fugas de aceite y en caso de ser necesario, reparación de las mismas. Cambio de oring del pistón. ton, en los puntos de (10-20-40-60-80-100-120) ton | Servicio
42 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento preventivo a Estación Total marca Time Instruments, modelo TTS105 con numero de serie 148610 y numero de inventario 5321253082, se trata de un equipo cuya funcion es Mide con alta precisión ángulos, distancias y coordenadas de puntos en el terreno, permite levantar planos topográficos, replantear obras (carreteras, cimentaciones, estructuras), y controlar deformaciones.. El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: El mantenimiento consiste en: Revisión general, Limpieza de la óptica, revisión de movimientos en tornillos y ejes, Ajuste nivel de sus burbujas, Ajuste del compensador electrónico, Ajuste del giro centrado de la retícula, Ajuste de la colimación vertical e indexado del círculo, Ajuste de la colimación horizontal del aparato, Comprobación de la perpendicularidad de sus ejes. Ajuste de su plomada óptica o láser, Comparación de medición de distancia en línea base, Comparación con puntos de referencia en colimadores enfocados al infinito, limpieza general. pruebas de funcionamiento. | Servicio
43 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento preventivo a Estación Total marca Time Instruments, modelo TTS105 con numero de serie 148611 y numero de inventario 5321253083, se trata de un equipo cuya funcion es Mide con alta precisión ángulos, distancias y coordenadas de puntos en el terreno, permite levantar planos topográficos, replantear obras (carreteras, cimentaciones, estructuras), y controlar deformaciones.. El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: El mantenimiento consiste en: Revisión general, Limpieza de la óptica, revisión de movimientos en tornillos y ejes, Ajuste nivel de sus burbujas, Ajuste del compensador electrónico, Ajuste del giro centrado de la retícula, Ajuste de la colimación vertical e indexado del círculo, Ajuste de la colimación horizontal del aparato, Comprobación de la perpendicularidad de sus ejes. Ajuste de su plomada óptica o láser, Comparación de medición de distancia en línea base, Comparación con puntos de referencia en colimadores enfocados al infinito, limpieza general. pruebas de funcionamiento. | Servicio
44 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento preventivo a Estación Total marca Time Instruments, modelo TTS105 con numero de serie 148613 y numero de inventario 5321253085, se trata de un equipo cuya funcion es Mide con alta precisión ángulos, distancias y coordenadas de puntos en el terreno, permite levantar planos topográficos, replantear obras (carreteras, cimentaciones, estructuras), y controlar deformaciones. . El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: El mantenimiento consiste en: Revisión general, Limpieza de la óptica, revisión de movimientos en tornillos y ejes, Ajuste nivel de sus burbujas, Ajuste del compensador electrónico, Ajuste del giro centrado de la retícula, Ajuste de la colimación vertical e indexado del círculo, Ajuste de la colimación horizontal del aparato, Comprobación de la perpendicularidad de sus ejes. Ajuste de su plomada óptica o láser, Comparación de medición de distancia en línea base, Comparación con puntos de referencia en colimadores enfocados al infinito, limpieza general. pruebas de funcionamiento. | Servicio
45 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento preventivo a ESTACION TOTAL marca TOPCON, modelo CTS-3007 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5620186599, se trata de un equipo cuya funcion es Mide con alta precisión ángulos, distancias y coordenadas de puntos en el terreno, permite levantar planos topográficos, replantear obras (carreteras, cimentaciones, estructuras), y controlar deformaciones. . El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: El mantenimiento consiste en: Revisión general, Limpieza de la óptica, revisión de movimientos en tornillos y ejes, Ajuste nivel de sus burbujas, Ajuste del compensador electrónico, Ajuste del giro centrado de la retícula, Ajuste de la colimación vertical e indexado del círculo, Ajuste de la colimación horizontal del aparato, Comprobación de la perpendicularidad de sus ejes. Ajuste de su plomada óptica o láser, Comparación de medición de distancia en línea base, Comparación con puntos de referencia en colimadores enfocados al infinito, limpieza general. pruebas de funcionamiento. | Servicio
46 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento preventivo a FRESADORA marca LEON WEILL S.A., modelo LWSA60875-1 con numero de serie 1637 y numero de inventario 5620110965, se trata de un equipo cuya funcion es Maquina piezas mediante el arranque de viruta, usando una herramienta rotativa llamada fresa. Permite cortar, ranurar, taladrar, perfilar, hacer cavidades y dar formas complejas en materiales como metal, plástico o madera, con alta precisión.. El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: El mantenimiento consiste en: ajuste mecánico, limpieza, lubricación y cambio de aceite de transmisión y cambio del transformador eléctrico. | Servicio
47 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Mantenimiento preventivo a Nivel automático marca SIN MARCA, modelo SOKKIA B30 con numero de serie 67760 y numero de inventario 5311253513, se trata de un equipo cuya funcion es Permite determinar diferencias de altura entre puntos del terreno, se utiliza con una mira de nivelación para obtener lecturas de cotas.. El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: El mantenimiento consiste en Revisión general,Limpieza general y de la óptica, revisión de movimientos fluidos en tornillos y ejes Ajuste de sus burbujas, Ajuste del compensador electrónico, Ajuste del giro centrado de la retícula, Ajuste de la colimación vertical e indexado del círculo, Ajuste de la colimación horizontal del aparato , Comprobación de la perpendicularidad de sus ejes Ajuste de su plomada óptica o láser, Comparación de medición de distancia en línea base, Comparación con puntos de referencia en colimadores enfocados al infinito, limpieza general. Pruebas de funcionamiento | Servicio
48 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Autoclave marca SIN MARCA, modelo S/M con numero de serie AMD-8706 y numero de inventario 5311313238, ubicado en Quirífanos Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Goteo, acumulación de sarro, cambio de empaques y de cubiertas y Si requiere refacciones Empaques, cubiertas internas. Requiere reparación de fugas de tuberías y puerta, limpieza y ajuste general, cambio de empaques, eliminación de sarro, reparación y sustitución de cubiertas.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
49 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a AUTOCLAVE VERTICAL marca ARTICULOS ESPECIALES, modelo S/M. con numero de serie 653 y numero de inventario 513068533, ubicado en Laboratorio de Microbiología y Parasitología Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Llaves de mariposa la tapa están rotas y cable de limentación eléctrica quemado. y Si requiere refacciones 6 llaves de tapa de autoclave, cable de alimentación eléctrica.. El mantenimiento consiste en corrección de fallas, cambio de todas las llaves de la tapa, revisión electrica, limpieza general (eliminar todo el sarro) cambio de cable quemado y pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
50 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA PARA QUIROFANO marca BURTON, modelo 11303 con numero de serie 02480 y numero de inventario 513055041, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
51 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA PARA QUIROFANO marca BURTON, modelo 11303 con numero de serie 02482 y numero de inventario 513055039, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
52 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA PARA QUIROFANO marca BURTON, modelo 11303 con numero de serie 02488 y numero de inventario 513055040, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
53 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA PARA QUIROFANO marca MARCA DESCONOCIDA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130137790, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
54 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA PARA QUIROFANO marca MARCA DESCONOCIDA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130137792, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos Fundidios, brazo hidráulico desajustado, cableado en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
55 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA SUSPENDIDA marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 510055075, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
56 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA SUSPENDIDA marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 510055076, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
57 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA SUSPENDIDA marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 510055077, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
58 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA SUSPENDIDA marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 510055078, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
59 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA SUSPENDIDA marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 510055081, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
60 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA SUSPENDIDA marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 510055082, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Focos fundidos, brazo hidráulico desajustado, cables y botones de encendido en mal estado. y Si requiere refacciones Focos, botones de encendido y cables. El mantenimiento consiste en ajuste del sosten hidraulico, revisión y/o cambio de cables de luz, cambio de focos y cambio de botos de encendido y apagado . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
61 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184861, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidraulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tormillos apra la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
62 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184862, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidraulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tornillos para la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
63 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184863, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidráulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tornillos para la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
64 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184864, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidraulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tornillos para la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
65 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184865, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidraulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tornillos para la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
66 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184866, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidráulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tornillos para la fijación de la mesa. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
67 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184867, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidráulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tornillos para la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
68 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184869, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidraulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tormillos para la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
69 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184870, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidraulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tormillos apra la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
70 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184872, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidráulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tornillos para la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
71 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184873, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidraulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tormillos apra la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
72 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MESA PARA CIRUGIA marca BOHN, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5100184874, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El sistema hidraulico tiene dificultades para subir y bajar y Si requiere refacciones Engranajes y aceite . Requiere cambio del sistema de engranajes para la función de subir y bajar, además de ajuste completo de tormillos apra la fijación de la mesa . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
73 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca CARL ZEISS, modelo K-4 con numero de serie J260131846 y numero de inventario 513054044, ubicado en Laboratorio de Histología Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Cable defectuoso. y Si requiere refacciones Cable de alimentación eléctrica. El mantenimiento consiste, limpieza, lubricación de componentes y ajuste de tornillos incluyendo el revolver de objetivos, tornillo de movimiento de la platina y lentes con objetivos. Y cambio de cable defectuoso. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
74 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca CARL ZEISS, modelo K-4 con numero de serie J260131848 y numero de inventario 513054042, ubicado en Laboratorio de Histología Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falla de Cable de alimentación electrica y Si requiere refacciones Cable de alimentación electrica. El mantenimiento consiste, limpieza, lubricación de componentes y ajuste de tornillos incluyendo el revolver de objetivos, tornillo de movimiento de la platina y lentes con objetivos. Y cambio de cable defectuoso. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
75 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca CARL ZEISS, modelo K-4 con numero de serie J260131858 y numero de inventario 513054033, ubicado en Laboratorio de Histología Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El cable de alimentación electrica se encuentra en malas condiciones, tornillo de platina se encuentra muy flojo y Si requiere refacciones Cable de alimentación eléctrica. El mantenimiento consiste, limpieza, lubricación de componentes y ajuste de tornillos incluyendo el revolver de objetivos, tornillo de movimiento de la platina y lentes con objetivos. Y cambio de cable de alimentación eléctrica defectuoso. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
76 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca CARL ZEISS, modelo K-4 con numero de serie J260131867 y numero de inventario 513054024, ubicado en Laboratorio de Histología Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Objetivo 100X Deteriorado. No cuenta con patas de goma, falta adherencia hace que se mueva. y Si requiere refacciones Objetivo 100x nuevo. Patas de goma para mantener firme el microscopio. El mantenimiento consiste, limpieza, lubricación de componentes y ajuste de tornillos incluyendo el revolver de objetivos, tornillo de movimiento de la platina y lentes con objetivos. Cambio de objetivo 100x y colocarle las patas de goma que le hacen falta.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
77 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca CARL ZEISS, modelo K-4 con numero de serie J260131868 y numero de inventario 513054023, ubicado en Laboratorio de Histologia Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Necesita cambio en el botón de encendido ya que este ultimo no funciona adecuadamente. y Si requiere refacciones Botón de encendido. El mantenimiento consiste, limpieza, lubricación de componentes y ajuste de tornillos incluyendo el revolver de objetivos, tornillo de movimiento de la platina y lentes con objetivos. Y cambio de botón de encendido. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
78 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca CARL ZEISS, modelo K-4 con numero de serie J260131871 y numero de inventario 513054020, ubicado en Laboratorio de Histología Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El cable de alimentación eléctrica se encuentra en malas condiciones, tornillo de platina se encuentra muy flojo y Si requiere refacciones Cable de alimentación eléctrica. El mantenimiento consiste, limpieza, lubricación de componentes y ajuste de tornillos incluyendo el revolver de objetivos, tornillo de movimiento de la platina y lentes con objetivos. Y cambio de cable de alimentación eléctrica defectuoso. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
79 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca CARL ZEISS, modelo K-4 con numero de serie J260131872 y numero de inventario 513054019, ubicado en Laboratorio de Histología Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Cable de alimentación electrica deteriorado y Si requiere refacciones Cable de alimentación electrica. El mantenimiento consiste, limpieza, lubricación de componentes y ajuste de tornillos incluyendo el revolver de objetivos, tornillo de movimiento de la platina y lentes con objetivos. Y cambio de cable defectuoso . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
80 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MICROSCOPIO BINOCULAR marca CARL ZEISS, modelo K-4 con numero de serie J260131873 y numero de inventario 513054018, ubicado en Laboratorio de Histología Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El cable de alimentación electrica se encuentra en malas condiciones, tornillo de platina se encuentra muy flojo. y Si requiere refacciones Cable de alimentación electrica. El mantenimiento consiste, limpieza, lubricación de componentes y ajuste de tornillos incluyendo el revolver de objetivos, tornillo de movimiento de la platina y lentes con objetivos. Y cambio de cable de alimentación eléctrica defectuoso.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
81 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a REFRIGERADOR marca LAB-LINE, modelo LAL3764 con numero de serie 0499-006 y numero de inventario 562069303, ubicado en Laboratorio de Microbiología y Parasitología Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Enciende pero no enfría. y Si requiere refacciones Empaques, cambio de gas verificación y corrección de fugas, verificación y reparación o sustitución de termostato y compresor. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. . Reparación del sistema de enfriamiento, temperatura actual alta, no enfría. Requiere revisión y cambio de empaques, cambio de gas verificación y corrección de fugas, verificación y reparación o sustitución de termostato y compresor. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. . Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
82 | 6 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a TARJA marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/S y numero de inventario 510054314, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona sensor para activación y caida de agua y Si requiere refacciones Sensor de proximidad . Requiere cambio de sensor de proximidad para caida de agua, revisión de la red electrica y limpieza de llaves . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
83 | 7 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a TARJA marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/S y numero de inventario 510054315, ubicado en Quirófanos Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona sensor para activación y caida de agua, tiene mucha cantidad de sarro, en serie de 7 tarjas y Si requiere refacciones Sensores de proximidad y llaves de agua . Requiere cambio de sensores de proximidad para caida de agua, revisión de la red electrica y cambio de llaves . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
84 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a ULTRACONGELADOR marca THERMO SCIENTIFIC, modelo 703 con numero de serie 814475124 y numero de inventario 5130183781, ubicado en Laboratorio 2, Módulo K. Escuela de Medicina. Campus Ramírez Ulloa Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona el control de temperatura, no enfría. y Si requiere refacciones Control de temperatura a congelador. Mantenimiento correctivo que incluye cambio de control de temperatura, correccion de fallas, limpieza, revisión y corrección de fugas, suministro de gas, revisión de compresores. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
85 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a AUTOCLAVE ELECTRICA marca MAN-OLVE, modelo M356C con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130210359, ubicado en Hospital veterinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falla mecánica y eléctrica y Si requiere refacciones cables, empaques. Revisión del sistema eléctrico ya que se calienta y por lo tanto se apaga. Revisión del regulador interno, revisión y corrección de la fuga de agua. Requiere cambio del sistema de cables. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
86 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a EQUIPO DE RAYOS X marca DR GRM, modelo VXR-6M con numero de serie VXB10C0005 y numero de inventario 5130219785, ubicado en Hospital Veterinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Fallas mecánicas y electrónicas y Si requiere refacciones Conectores monitor y el transductor. La conexión entre el monitor y el transductor no se da, ya que rompió el conector.SE requiere reemplazar la pieza. Además se requiere limpieza interna de los componentes.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
87 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Equipo de rayos x portatil. marca ECOTRON, modelo EPX-F2400 con numero de serie 1411A01 y numero de inventario 5311268496, ubicado en Hospital veterinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Fallas mecánicas y electrónicas y Si requiere refacciones instalación software. Se requiere la actualización del software, sin esta no se da la señal hacia la placa digital de rayos X. y puesta en marcha. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
88 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LAMPARA PARA CIRUGIA marca BURTON, modelo AIM-100 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130176369 , ubicado en Hospital Veterinario Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Fallas mecánicas y Si requiere refacciones lámparas halógena de cuarzo y piezas eléctrica. Se requiere revisión del sistema eléctrico y cambio de las lámparas halógena de cuarzo.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
89 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LECTOR DE MICROPLACAS marca BIOTEK, modelo ELX800 con numero de serie 266452 y numero de inventario 5290232709, ubicado en Laboratorio de Virología e Inmunología Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Eléctrica y mecánica y Si requiere refacciones Lámpara de reacción No. de parte 7330513, para Lector ELISA marca Biotek. Modelo FLX 800.. El mantenimiento consiste en cambio de lámpara, revisión general del equipo, limpieza general y pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
90 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a BATIDORA marca HAMILTON BEACH, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5310226162, ubicado en Dietetica (parenteral) Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: La batidora enciende, pero ni gira. y Si requiere refacciones engrane de plástico principal . El mantenimiento consiste en corrección de fallas, cambio del engrane principal, revisión electrica, limpieza general y pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
91 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a BASCULA DIGITAL marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie 8813020132669 y numero de inventario 5310242123, ubicado en Laboratorio de evaluación Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere calibración y No requiere refacciones . Requiere calibración. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
92 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a BASCULA DIGITAL marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie 8813020132671 y numero de inventario 5310242131, ubicado en Laboratorio de evaluación Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere calibración y No requiere refacciones . Requiere caliberación. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
93 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a BASCULA DIGITAL marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie 8813020132685 y numero de inventario 5310242137, ubicado en Laboratorio de evaluación Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere calibración y No requiere refacciones . Requiere calibración. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
94 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a BASCULA ELECTRONICA marca SECA, modelo 770 con numero de serie 1770291029651 y numero de inventario 5130104038, ubicado en Laboratorio de evaluación Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere calibración y No requiere refacciones . Requiere calibración. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
95 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a BASCULA ELECTRONICA marca SECA, modelo 770 con numero de serie 1770291029658 y numero de inventario 5130104030, ubicado en Laboratorio de evaluación Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere calibración y No requiere refacciones . Requiere calibración. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
96 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a BASCULA ELECTRONICA marca SECA, modelo 770 con numero de serie 1770291029659 y numero de inventario 5130104031, ubicado en Laboratorio de evaluación Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere calibración y No requiere refacciones . Requiere calibración . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
97 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a BASCULA marca SECA, modelo 770 con numero de serie 1770190029656 y numero de inventario 562090997, ubicado en Laboratorio de evaluación Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Requiere calibración y No requiere refacciones . Requiere calibración. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
98 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a CAPSULA P/EVALUAR COMPOSICION CORPORAL marca SIN MARCA, modelo 2000A con numero de serie 3204 y numero de inventario 5130184979, ubicado en Evaluación del estado nutricio Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No desglosa los resultados completos y se descalibra con facilidad dificultando su uso. Fallas en el sofware, dado que no permite incluir el tipo de actividad física y no dá información de las kcal totales, así como falla en el sello de la cápsula y Si requiere refacciones Amortiguadores para BodPod 2000a. El mantenimiento incluye:, capacitación en uso, cuidados y manejo del equipo, ajuste de sistema de sellado, qc check, calibración de volumen y cambio de amortiguadores.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
99 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a CENTRIFUGA REFRIGERADA marca JOUAN, modelo MR 18,22 con numero de serie 30211081 y numero de inventario 5130104911, ubicado en laboratorio de nutricion molecular Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: La centrifuga no funciona, particularmente el rotor no gira. y No requiere refacciones . El mantenimiento consiste: Mantenimiento correctivo, Falla en el motor, revision de sensores, revisión de tarjeta electronica de control, calibracion del equipo, revisión general, revisión de cableado, limpieza general. pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
100 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a CROMATOGRAFO/ALTA PRESION/LIQUIDOS marca ASCO, modelo AKTA BASIC con numero de serie 01212685 y numero de inventario 5130147289, ubicado en Laboratorio de nutrigenómica Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona y Si requiere refacciones cambio de fracción magnética, lampará del módulo UPC 900, remplazo de filtros, válvulas y anillos. Cambio de fracción magnética, lampará del módulo UPC 900, remplazo de filtros, válvulas y anillos. Reemplazo de piezas, pruebas generales de funcionamiento. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
101 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Gabinete de seguridad marca SIN MARCA, modelo S/M con numero de serie 15048366 y numero de inventario 5311268704, ubicado en Laboratorio de nutrigenómica Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona y Si requiere refacciones cambio de lámpara al transiluminador. Mantenimiento preventivo y correctivo a cabina UV PCR epichemi 3 darkroom ns:042605-001, que consiste en limpieza interior y exterior limpieza de componentes eléctricos, filtros de referencia, cámara y reemplazo de lamparas a transiluminador modelo m-26 ns:033005-003. Incluye: lamp, 8w midrange 302nm g8t5e# 8536.90.0000 japan ?cc? rohs3 . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
102 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a HORNO marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5620176608, ubicado en Dietetica (area de prácticas) Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: no enciende el piloto para poder encender el horno. y Si requiere refacciones piloto. El mantenimiento consiste en corrección de fallas, cambio del piloto, limpieza general y pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
103 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MEDIDOR DE PH marca OAKTON, modelo PH 11 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5290239231, ubicado en Área de atención de prácticas Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No mide el pH correcto de las soluciones, indica valores irreales y tampoco se logra calibrar y Si requiere refacciones Electrodo marca Oakton. El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, calibración, limpiar partes interiores y exteriores e incluir un nuevo electrodo ya que el que tiene esta dañado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
104 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MEDIDOR DE PH marca OAKTON, modelo PH 11 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5290239232, ubicado en Área de atención de prácticas Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No mide el pH correcto de las soluciones, indica valores irreales y tampoco se logra calibrar y Si requiere refacciones Electrodo marca Oakton. El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, calibración, limpiar partes interiores y exteriores e incluir un nuevo electrodo ya que el que tiene esta dañado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
105 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MEDIDOR DE PH marca OAKTON, modelo PH 11 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5290239234, ubicado en Área de atención de prácticas Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No mide el pH correcto de las soluciones, indica valores irreales y tampoco se logra calibrar y Si requiere refacciones Electrodo marca Oakton. El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, calibración, limpiar partes interiores y exteriores e incluir un nuevo electrodo ya que el que tiene esta dañado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
106 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MEDIDOR DE PH marca OAKTON, modelo PH 11 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5290239235, ubicado en Área de atención de prácticas Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No mide el pH correcto de las soluciones, indica valores irreales y tampoco se logra calibrar y Si requiere refacciones Electrodo marca Oakton. El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, calibración, limpiar partes interiores y exteriores e incluir un nuevo electrodo ya que el que tiene esta dañado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
107 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a MUFLA marca THERMOLYNE, modelo FD1535M con numero de serie 327010761096 y numero de inventario 513095970, ubicado en Laboratorio de Bioquímica Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No incinera las muestras y No requiere refacciones . El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, limpiar partes interiores y exteriores, realizar pruebas de funcionamiento, corregir el sistema de control de programación de temperatura para homogeneizar la temperatura al interior del equipo. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
108 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a PARRILLA DE CALENTAMIENTO marca THERMO SCIENTIFIC, modelo SP195025 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5310237924, ubicado en laboratorio de nutricion molecular Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No regula la temperatura y fallas de operación y No requiere refacciones . Mantenimiento correctivo a parrilla de calentamiento con agitación, Falla: no regula la temperatura revisión general, reparación de control de temperatura, correccion de sistema electrico, revisión de cableado, revisión y medición de resistencias, revisión de fugas, revisión de motor, revisión y corrección de mecanismos, limpieza general. pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
109 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a POTENCIOMETRO marca HANNA INSTRUMENTS, modelo HI-2210 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130218543, ubicado en Área de atención de prácticas Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No mide el pH correcto de las soluciones, indica valores irreales y tampoco se logra calibrar y Si requiere refacciones Electrodo marca Oakton. El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, calibración, limpiar partes interiores y exteriores e incluir un nuevo electrodo ya que el que tiene esta dañado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
110 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a POTENCIOMETRO marca HANNA INSTRUMENTS, modelo HI-2210 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130218543, ubicado en laboratorio de nutricion molecular Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona el electrodo del equipo, y requeire calibacion y Si requiere refacciones Electrodo. El mantenimiento consiste: Mantenimiento correctivo, revisión general, revisión de cableado, Cambio de electrodo BNC, limpieza general. pruebas de funcionamiento.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
111 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a POTENCIOMETRO marca HANNA INSTRUMENTS, modelo HI-2210 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130218544, ubicado en Área de atención de prácticas Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No mide el pH correcto de las soluciones, indica valores irreales y tampoco se logra calibrar y Si requiere refacciones Electrodo marca Hanna. El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, calibración, limpiar partes interiores y exteriores e incluir un nuevo electrodo ya que el que tiene esta dañado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
112 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Potenciometro marca OAKTON, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5311255064, ubicado en Área de atención de prácticas Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No mide el pH correcto de las soluciones, indica valores irreales y tampoco se logra calibrar y Si requiere refacciones Electrodo marca Oakton. El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, calibración, limpiar partes interiores y exteriores e incluir un nuevo electrodo ya que el que tiene esta dañado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
113 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Nutrición | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a POTENCIOMETRO marca OAKTON, modelo S/M. con numero de serie 1446560 y numero de inventario 5130180251, ubicado en Área de atención de prácticas Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No mide el pH correcto de las soluciones, indica valores irreales y tampoco se logra calibrar y Si requiere refacciones Electrodo marca Oakton. El mantenimiento consiste revisar sistema eléctrico, realizar ajustes los necesarios, calibración, limpiar partes interiores y exteriores e incluir un nuevo electrodo ya que el que tiene esta dañado.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
114 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Odontología | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Autoclave marca SIN MARCA, modelo M-35DC con numero de serie S/N y numero de inventario 5311266092, ubicado en Ceye/ICSa Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: N/A y Si requiere refacciones Filtros y empaques . Limpieza general interna y externa, lubricación y calibración de todas sus partes, que consisten en puerta con sellos, válvulas de seguridad, cámara de sedimentos, filtros de agua, sensores, termómetro . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
115 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Odontología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Autoclave marca STERIS, modelo AMSO 400 con numero de serie 030542425 y numero de inventario 5311369972, ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud Ramírez Ulloa Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Barrido en llaves mariposa de tapa, disminución del calentamiento. y Si requiere refacciones Mariposas de seguridad para la tapa de la autoclave, fabricadas en acero inoxidable, Resistencias compatibles a marca y al modelo. Resistencias para la autoclave vertical 127V 2000W y empaques originales . Cambiar las mariposas que se encuentran desgastadas o sin cuerda, cambio de resistencia. Cambio de empaque. El mantenimiento consiste en limpieza interna (quitar sarro, destapar conducto de salida de agua) y externa, verificación del equipo y pruebas de funcionamiento. revisión de presión y temperatura, revisión de cableado y terminales, limpieza general y pruebas de funcionamiento. Reemplazo de empaque original . . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
116 | 1 | Dirección de Laboratorios | Área Académica de Odontología | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a RECORTADORA DE MODELOS. marca SIEMENS, modelo S/M. con numero de serie D-97 y numero de inventario 513018795, ubicado en Laboratorio/ICSa Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Fallas en el sistema de encendido. Fallas en el sistema de irrigación y Si requiere refacciones Disco de corte 10, Oriental, Sistema eléctrico, mangueras de entrada y salida de agua . Limpieza general interna y externa, lubricación y calibración de todas sus partes, cambio de disco de corte y calibración del sistema eléctrico. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
117 | 2 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Deshumidificador marca HISENSE, modelo R410A con numero de serie 1KD050000MZPKCGYXHD0042 y numero de inventario 5641370633, ubicado en Producción Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falla en la estabilización de variables ambientales (Temperatura, humedad e inyección de aire) y Si requiere refacciones Reemplazo de filtros, cambio de empaques.. Reemplazo de filtros, cambio de empaques. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
118 | 2 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Deshumidificador marca HISENSE, modelo R410A con numero de serie 1KD050000MZPKCGYXHD0160 y numero de inventario 5641370628, ubicado en Producción Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falla en la estabilización de variables ambientales (Temperatura, humedad e inyección de aire) y Si requiere refacciones Filtros, empaques. Reemplazo de filtros, cambio de empaques.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
119 | 2 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Deshumidificador marca HISENSE, modelo R410A con numero de serie 1KD050000MZPKCGYXHD0180 y numero de inventario 5641370631, ubicado en Producción Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falla en la estabilización de variables ambientales (Temperatura, humedad e inyección de aire) y Si requiere refacciones Reemplazo de filtros, cambio de empaques, cambio de filtros.Reemplazo de filtros, cambio de empaques, cambio de filtros.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
120 | 2 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Deshumidificador marca HISENSE, modelo R410A con numero de serie 1KD050000MZPKCGYXHD0223 y numero de inventario 5641370630, ubicado en Producción Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falla en la estabilización de variables ambientales (Temperatura, humedad e inyección de aire) y Si requiere refacciones Filtros, empaques.. Reemplazo de filtros, cambio de empaques.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
121 | 2 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Deshumidificador marca HISENSE, modelo R410A con numero de serie 1KD050000MZPKCGYXHD0228 y numero de inventario 5641370632, ubicado en Producción Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Falla en la estabilización de variables ambientales (Temperatura, humedad e inyección de aire) y Si requiere refacciones Filtros, empaques. . Reemplazo de filtros, cambio de empaques. . Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
122 | 4 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a EQUIPO PARA PURIFICAR marca LABCONCO, modelo WATERPRO con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130105211, ubicado en Producción, unidad de esterilización Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El equipo no purifica el agua y Si requiere refacciones válvulas, empaques, filtros.. Cambio de válvulas, cambio de empaques, cambio de filtros. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
123 | 4 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a ESTERILIZADOR DE VAPOR marca SIN MARCA, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130151821, ubicado en Producción, unidad de esterilización Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El equipo no esteriliza y Si requiere refacciones resistencias, válvulas, empaques, filtros. Reemplazo de resistencias, cambio de válvulas, cambio de empaques, cambio de filtros. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
124 | 4 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a LAVADORA marca WHIRLPOOL, modelo WET 3300 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5620197239, ubicado en Producción, unidad de lavado Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El equipo presenta irregularidades en su funcionamiento y operación y Si requiere refacciones Amortiguadores, balero, bujes, tuerca central, sellos, bomba de desagüe.. Servicio Completo a motor eléctrico, cambio de amortiguadores, Limpieza profunda de tinas, cambio de balero, bujes y tuerca central de tinas, sellos, bomba de desagüe, lubricación, tornillería, interruptor de puerta, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
125 | 4 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a MODULO DE DESINFECCION marca SIN MARCA, modelo ZFRES60UV con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130172780, ubicado en Producción, unidad de esterilización Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El equipo ya no desinfecta de forma optima y Si requiere refacciones Válvulas, empaques, filtros. Cambio de válvulas, cambio de empaques, cambio de filtros. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
126 | 4 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a MODULO DE PRETRATAMIENTO marca SIN MARCA, modelo PR0G00002 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130172781, ubicado en Producción, unidad de esterilización Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Los filtros requieren reemplazo, así como sus empaques y Si requiere refacciones Filtros, mangueras. Cambio de Filtros reparación de bomba, Cambio de mangueras, pruebas de calidad de agua. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
127 | 4 | Dirección de Laboratorios | Bioterio | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a MODULO DE PRETRATAMIENTO marca SIN MARCA, modelo PR0G00002 con numero de serie S/N. y numero de inventario 5130174544, ubicado en Producción, unidad de esterilización Actualmente el equipo Si funciona. Si se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Problemas con bomba y mangueras y Si requiere refacciones Bomba, mangueras. Cambio de Filtros reparación de bomba, Cambio de mangueras, pruebas de calidad de agua. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
128 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Horno de inducción marca FARADAY INDUCCION, modelo N/A con numero de serie HF-0035-032-1013 y numero de inventario 13255, ubicado en Laboratorio de Pirometalurgia. Unidad Central de Laboratorios. Laboratorio de usos múltiples. Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Horno de fundición utilizado en prácticas de laboratorio y Si requiere refacciones Torre de enfriamiento. Unidad de potencia eléctrica.. Mantenimiento al sistema de enfriamiento. Incluye: Torre de enfriamiento, lavado de cisterna de torre de enfriamiento y cambio de agua, revisión de posibles fugas y limpieza de equipo. Unidad de potencia incluye: Revisión y diagnóstico de funcionamiento de unidad de potencia eléctrica. Limpieza de equipo, revisión y apriete de tornillería de barras y componentes eléctricos y electrónicos, revisión y apriete de conexiones eléctrica, revisión de calibraciones de parámetros eléctricos. Horno tipo casco de aluminio con capacidad de 60kg incluye: Revisión y diagnóstico de funcionamiento de horno, revisión de mangueras de potencia, conectores y bobina, vigencia de la póliza: un año (365 días). incluye una visita mensual (mantenimiento preventivo) durante el periodo de vigencia de la póliza. incluye las visitas necesarias (mantenimiento correctivo) para reparación del equipo en caso de cualquier falla. durante el periodo de vigencia de la poliza. No se incluyen ningún tipo de refacciones (en caso de necesitar se cotizarán). La póliza incluye los gastos de transportación y viáticos para el personal de servicio. durante todas las visitas durante la vigencia de la póliza.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
129 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Autoclave marca SIN MARCA, modelo CVQ 280D con numero de serie S/N y numero de inventario 5311290073, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El manómetro no funciona y Si requiere refacciones Manómetro para autoclave MaXterile 47. Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004 1. Verificación de sellos y juntas, 2. Calibración de temperatura y presión, 3. Revisión del sistema de cierre, 4. Mantenimiento a válvulas de seguridad, 5. Limpieza y descalcificación, 6. Comprobación de elementos de seguridad, 7. Limpieza de condensador del sistema de enfriamiento y 8. Cambio de manómetro. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
130 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Balanza marca VIBRA, modelo HT-224R con numero de serie 172003012 y numero de inventario 5311283057, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos nmx-ec-17025-imnc-2018 - ISO/IEC 17025:2017 y la NOM-010-SCFI-2004. Calibración de balanza o bascula de hasta 500g ³ 0.00001g A peso máximo con pesa patrón Método: Comparación con el 100% de pesas patrón certificadas con base a La nom-010-scfi-2004. Calibración para balanzas o basculas electrónicas o mecánicas, Análogas o digitales, automáticas, semiautomáticas, o no Automáticas. Alcance acreditado: hasta 500g y resolución ³ 0.01mg. Acreditación EMA no. M-93. *Esta calibración se realiza únicamente en sitio*. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
131 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Centrifuga marca ROCCO, modelo CM24 con numero de serie 89720 y numero de inventario 51304369, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona y Si requiere refacciones Porta tubos y motor. 1. Servicio general del sistema eléctrico, 2. Servicio general del sistema electrónico, 3. Servicio general del motor, 4. Revisión de los elementos de seguridad, 5. Revisión de las rpm, 6. Revisión del sistema de freno, 7. Revisión del balanceo del rotor, 8. Revisión del rotor y de carbones, 9. Revisión y mantenimiento al sistema de ventilación, 10. Limpieza del condensador, 11. Verificación del correcto funcionamiento de los ventiladores, 12. Revisión de la temperatura del equipo, 13. Limpieza general del equipo y 14. Verificar el buen funcionamiento del equipo . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
132 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Centrifuga marca ROCCO, modelo CM24 con numero de serie 89748 y numero de inventario 51304370, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No funciona y Si requiere refacciones Porta tubos y motor. 1. Servicio general del sistema eléctrico, 2. Servicio general del sistema electrónico, 3. Servicio general del motor, 4. Revisión de los elementos de seguridad, 5. Revisión de las rpm, 6. Revisión del sistema de freno, 7. Revisión del balanceo del rotor, 8. Revisión del rotor y de carbones, 9. Revisión y mantenimiento al sistema de ventilación, 10. Limpieza del condensador, 11. Verificación del correcto funcionamiento de los ventiladores, 12. Revisión de la temperatura del equipo, 13. Limpieza general del equipo y 14. Verificar el buen funcionamiento del equipo . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
133 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Equipo marca WASSERLAB, modelo AUTWOMATIC PLUS 1 + 2 con numero de serie 217017 y numero de inventario 5311283027, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Se requiere cambio de filtros, arreglar la conexión e instalación del equipo. y Si requiere refacciones 1. Cartuchos de pretratamiento, 2. Cartuchos sistema de agua Tipo II, 3. Cartucho de ósmosis, 4. Lámpara de UV y 5. Filtro final. 1. Cambio de cartuchos de pretratamiento, 2. Cambio de cartuchos sistema de agua Tipo II, 3. Cambio de cartucho de ósmosis, 4. Cambio de lámpara de UV, 5. Cambio de filtro final, 6. Desinfección del módulo de ósmosis y 7. Limpieza y verificación del funcionamiento del equipo. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
134 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Medidor marca HANNA, modelo HI9813-5 con numero de serie F0104157 y numero de inventario 5321283209, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017 y la NOM-010-SCFI-2004 Mantenimiento preventivo medidor multiparamétrico. Descripción del servicio: 1. Revisión del buen estado del cableado interno, terminales eléctricas y conexiones. 2. Revisión de conectores eléctricos para un buen contacto revisión de cable de alimentación de clavija, eliminador de corriente y/o convertidor de corriente. 3. Revisión del compensador de temperatura (si lo tiene). 4. Revisión de conectores del electrodo. 5. Revisión del sistema electrónico que incluye los siguiente: 6. Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas de control para evitar falsos contactos revisión de tarjeta principal de fuente de alimentación. 7. Revisión de fusibles de protección integrados en las tarjetas 8. Revisión de contactores o puertos de conexión de las tarjetas 9. Revisión del electrodo de pH, con limpieza y reactivación del mismo. 10. Revisión y calibración del potenciómetro con soluciones estándar (buffer) certificados de pH. Conforme a las recomendaciones del fabricante. 11. Calibración con fuente de mili voltaje, certificado. 12. Pruebas de la correcta operación del equipo. 13. Curva de calibración en 3 puntos pH 7, pH 4, y pH 10. 14. Calibración conductividad. 15. Calibración oxígeno disuelto. 16. Calibración resistividad.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
135 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Potenciometro marca HANNA, modelo HI2211 con numero de serie JOO59531 y numero de inventario 5321290274, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2007 Mantenimiento preventivo medidor de pH. Descripción del servicio: 1. Revisión del buen estado del cableado interno, terminales eléctricas y conexiones. 2. Revisión de conectores eléctricos para un buen contacto. 3. Revisión de cable de alimentación de clavija, eliminador de corriente y/o convertidor de corriente. 4. Revisión del compensador de temperatura (si lo tiene). 5. Revisión de conectores del electrodo. 6. Revisión del sistema electrónico que incluye los siguiente: revisión y limpieza de tarjetas electrónicas de control para evitar falsos contactos. Revisión de tarjeta principal de fuente de alimentación. 7. Revisión de fusibles de protección integrados en las tarjetas. 8. Revisión de contactores o puertos de conexión de las tarjetas. 9. Revisión del electrodo de pH, con limpieza y reactivación del mismo. 10. Revisión y calibración del potenciómetro con soluciones estándar (buffer). Certificados de pH conforme a las recomendaciones del fabricante. 11. Calibración con fuente de mili voltaje, certificado. 12. Pruebas de la correcta operación del equipo. 13. Curva de calibración en 3 puntos pH 7, pH 4, y pH 10.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
136 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Purificador marca WASSERLAB, modelo QAHC05DP50UV con numero de serie 217078 y numero de inventario 5311289002, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: La pantalla no funciona y Si requiere refacciones 1. Cartuchos de pretratamiento, 2. Cartuchos sistema de agua Tipo II, 3. Cartucho de ósmosis, 4. Lámpara de UV y 5. Filtro final. 1. Cambio de cartuchos de pretratamiento, 2. Cambio de cartuchos sistema de agua Tipo II, 3. Cambio de cartucho de ósmosis, 4. Cambio de lámpara de UV, 5. Cambio de filtro final, 6. Desinfección del módulo de ósmosis y 7. Limpieza y verificación del funcionamiento del equipo. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
137 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento preventivo a Destilador marca VELP, modelo UDK 129 con numero de serie 367279 y numero de inventario 5311283035, se trata de un equipo cuya funcion es N/A. El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas . Observaciones: Depósito de H2O con tapón, depósito de NaOH con tapón, tubo de ensayo 042x300 mm, paquete de 250 ml 3 piezas, manguera para recibir las soluciones en el matraz | Servicio
138 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento preventivo a Equipo marca WASSERLAB, modelo AUTWOMATIC PLUS 1 + 2 con numero de serie 217015 y numero de inventario 5311283026, se trata de un equipo cuya funcion es Sistema especializado de purificación de agua para utilizarla en prácticas de laboratorio. El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO . Observaciones: Se requiere el cambio de ubicación de LUM al edificio UCL-Poniente, se requiere el cambio de cartuchos de pretratamiento, cambio de cartuchos sistema de agua Tipo II y Tipo 1, cambio de lámpara Ultravioleta (UV), cambio de cartucho de ósmosis, cambio de filtro final, limpieza y desinfección del equipo, así como la verificación de funcionamiento del equipo. Incluye refacciones e insumos. | Servicio
139 | 1 | Dirección de Laboratorios | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento preventivo a Sistema de Purificación marca WASSERLAB, modelo QAHC05DP50UV con numero de serie 216030 y numero de inventario 5311283029, se trata de un equipo cuya funcion es sistema especializado para purificación de agua para utilizarse en prácticas de laboratorio. El servicio consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Puede constar de alguno o varios de los siguientes rubros y dependerá del equipo en cuestión: inspección visual y física de todos los componentes del equipo; desensamblado de sus partes, limpieza general de todas las piezas MANTENIMIENTO PREVENTIVO . Observaciones: Se requiere el cambio de cartuchos de pretratamiento, cambio de cartuchos sistema de agua Tipo II, cambio de lámpara Ultravioleta (UV), cambio de cartucho de ósmosis, cambio de filtro final, limpieza y desinfección del equipo, verificación de funcionamiento del equipo. Incluye refacciones e insumos. | Servicio
140 | 1 | Dirección de Servicio Médico Universitario | Dirección de Servicio Médico Universitario | Mantenimiento preventivo al equipo de ultrasonido GE VOLUSON E6. Marca: General Electric, Modelo VOLUSON E6, Número de inventario 268285, Número de serie: D 64662. Se solicita mantenimiento preventivo que incluye, verificar desgaste de transductores, pruebas de seguridad eléctrica con equipo Fluke Medtester 5000, resistencia y corriente de fuga. Limpieza de conectores, teclado, TrackBall. Calibración y diagnóstico del touch panel. TrackBall verificar errores del sistema. Depuración de información de pacientes. Diagnóstico del sistema, transductores, disco duro, puertos de entrada y salida, memorias del equipo, software y sistema operativo. Ajuste de tarjetas electrónicas, de conectores, teclado y TrackBall. Limpieza externa del equipo y remplazar o instalar protectores de transductores. | Servicio
141 | 1 | Dirección de Servicio Médico Universitario | Dirección de Servicio Médico Universitario | Mantenimiento preventivo al equipo de ultrasonido portátil. Equipo de Ultrasonido, Marca SONOSCAPE, Modelo A6 B/N, Número de inventario 5130180535 , Número de serie: 26279783. Se requiere mantenimiento preventivo al equipo que incluye realizar pruebas, verificar su funcionamiento y alinealidad horizontal y vertical, limpieza de conectores, teclado, TrackBall, diagnóstico del sistema, transductores, disco duro, puertos de entrada y salida, memorias del equipo, software y sistema operativo. Ajuste de tarjetas electrónicas, de conectores, teclado y TrackBall. Limpieza externa del equipo y remplazar o instalar protectores de transductores. Pruebas de seguridad eléctrica con equipo Fluke Medtester 5000, resistencia y corriente de fuga. | Servicio
142 | 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Prueba de control de calidad para certificar que el mastógrafo Irene MR228 se encuentra dentro de los parámetros enunciados en la norma oficial Mexicana NOM229SSA12002. | Servicio
143 | 12 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Servicio de dosimetría OSL que mide la exposición a radiación del personal que opera el Mastografo, el servicio consta de entrega de reporte de dosis mensual y acumulada, cambio de dosímetro OSL cada mes durante el periodo enero-diciembre 2026. Incluye servicio de recolección y envío por paquetería. | Servicio
144 | 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de odontología (unidad 06) modelo KLT-6210 N1 marca ROSSON incluye: fijado de banquillos, lámpara, de cabeza de aparato de RX. Servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental, autoclave y compresor. Verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. Servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. Fijación de cajones con seguridad para viajes. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar Caídas de accesorios. Cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. NI 5421307002-45 ( El sistema no identifica el -45) | Servicio
145 | 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de unidad de odontopediatría modelo KLT-6220 C1 marca ROSSON incluye: fijado de banquillos, lámpara, de cabeza de aparato de RX. Servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental, autoclave y compresor. Verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. Servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. Fijación de cajones con seguridad para viajes. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar Caídas de accesorios. Cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. NI 5421307012 | Servicio
146 | 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de odontología (unidad 05) modelo KLT-6210 N1 marca ROSSON incluye: fijado de banquillos, lámpara, de cabeza de aparato de RX. Servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental, autoclave y compresor. Verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. Servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. Fijación de cajones con seguridad para viajes. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar Caídas de accesorios. Cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. NI 5416307000 | Servicio
147 | 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de veterinaria modelo P100 HFV marca XRAY incluye: fijado de banquillos y lámpara, servicio general de la autoclave y lámpara de cirugía, fijado de charola auxiliar para cirugía; mantenimiento general y preventivo a mesa de cirugía, cambio de líquidos y servicio general y preventivo a la reveladora, verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios, servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado, fijación de cajones para viajes, colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios y Cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. NI 5421307013 | Servicio
148 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Preparatoria Número 7 | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Parrilla simultánea calentamiento/agitación magnética, marca STABLE TEMP, modelo: 03407-11 con numero de serie C3730012081912392 y numero de inventario 5311310225, ubicado en Unidad de laboratorios, módulo 1, planta baja. Actualmente el equipo funciona parcialmente. La falla actual del equipo es: Fallo en el sistema de agitación magnética de la parrilla. Si requiere refacciones: Potenciometro logaritmico de 1000 Ohms, Motor universal Siway, modelo SJ4A numero de parte 130-1 class B, Imán permanente de 25.42 x 12.66 x 3.86 milimetros. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
149 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Preparatoria Número 7 | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Parrilla simultánea calentamiento/agitación magnética, marca STABLE TEMP, modelo: 03407-11 con numero de serie C3730012081912394 y numero de inventario 5311310226, ubicado en Unidad de laboratorios, módulo 1, planta baja. Actualmente el equipo funciona parcialmente. La falla actual del equipo es: Fallo en el sistema de agitación magnética de la parrilla. Si requiere refacciones: Potenciometro logaritmico de 1000 Ohms, Motor universal Siway, modelo SJ4A numero de parte 130-1 class B, Imán permanente de 25.42 x 12.66 x 3.86 milimetros. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
150 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Preparatoria Número 7 | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Parrilla simultánea calentamiento/agitación magnética, marca STABLE TEMP, modelo: 03407-11 con numero de serie C3730012081912395 y numero de inventario 5311310227, ubicado en Unidad de laboratorios, módulo 1, planta baja. Actualmente el equipo funciona parcialmente. La falla actual del equipo es: Fallo en el sistema de agitación magnética de la parrilla con la que se desarrollan las prácticas de laboratorio de química, biología y física. Si requiere refacciones: Potenciometro logaritmico de 1000 Ohms, Motor universal Siway, modelo SJ4A numero de parte 130-1 class B, Imán permanente de 25.42 x 12.66 x 3.86 milimetros. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
151 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Preparatoria Número 7 | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Parrilla simultánea calentamiento/agitación magnética, marca STABLE TEMP, modelo: 03407-11 con numero de serie C3730015011900578 y numero de inventario 5311310222, ubicado en Unidad de laboratorios, módulo 1, planta baja. Actualmente el equipo funciona parcialmente. La falla actual del equipo es: Fallo en el sistema de agitación magnética de la parrilla. y Si requiere refacciones: Potenciometro logaritmico de 1000 Ohms, Motor universal Siway, modelo SJ4A numero de parte 130-1 class B, Imán permanente de 25.42 x 12.66 x 3.86 milimetros. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
152 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Preparatoria Número 7 | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Parrilla simultánea calentamiento/agitación magnética, marca STABLE TEMP, modelo: 03407-11 con numero de serie C3730015011900579 y numero de inventario 5311310223, ubicado en Unidad de laboratorios, módulo 1, planta baja. Actualmente el equipo funciona parcialmente. La falla actual del equipo es: Fallo en el sistema de agitación magnética de la parrilla con la que se desarrollan las prácticas de laboratorio de química, biología y física. Si requiere refacciones: Potenciometro logaritmico de 1000 Ohms, Motor universal Siway, modelo SJ4A numero de parte 130-1 class B, Imán permanente de 25.42 x 12.66 x 3.86 milimetros. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
153 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Preparatoria Número 7 | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Parrilla simultánea calentamiento/agitación magnética, marca STABLE TEMP, modelo: 03407-11 con numero de serie C3730015011900591 y numero de inventario 5311310224, ubicado en Unidad de laboratorios, módulo 1, planta baja. Actualmente el equipo funciona parcialmente. La falla actual del equipo es: Fallo en el sistema de agitación magnética de la parrilla. Si requiere refacciones: Potenciometro logaritmico de 1000 Ohms, Motor universal Siway, modelo SJ4A numero de parte 130-1 class B, Imán permanente de 25.42 x 12.66 x 3.86 milimetros. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
154 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Superior de Apan | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Destilador de agua marca FELISA, modelo FE-390 con numero de serie 1309061 y numero de inventario 5311395526, ubicado en Laboratorio de física Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El destilador enciende pero deja de destilar. Requiere cambio de contactor y relevador, cableado térmico. Incluye filtro de sedimentos y Si requiere refacciones Requiere cambio de contactor y relevador, cableado térmico. Incluye filtro de sedimentos. El mantenimiento correctivo en limpieza interna y externa, revisión y reparacion de componentes del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Revisión, calibración y verificación del equipo.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
155 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Superior de Apan | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a LIOFILIZADORA marca LABCONCO, modelo S/M. con numero de serie S/N. y numero de inventario 5310243075, ubicado en Laboratorio de Frío Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El equipo no funciona, la bomba no alcanza el vacío requerido. Se pierde el vacío y no se liofiliza las muestras y Si requiere refacciones Cambio de bomba de vacío. El mantenimiento consiste en limpieza interna y externa, revisión y reparación de componentes del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Y reparación y verificación de la bomba de vacío del sistema.. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
156 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Superior de Tepeji del Río | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a CENTRO DE MAQUINADO marca SIN MARCA, modelo VCM3M400-DC con numero de serie 43083-05-015 y numero de inventario 5620164663, ubicado en Centro de Manufactura y Tecnología Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: No prende la consola dado que se daño el disco duro, por lo que el sistema operativo, el software y la licencia no funcionan. Por consiguiente, el centro de maquinado no realiza ninguna función. y Si requiere refacciones Disco duro VIWA. El mantenimiento requiere del servicio en planta de Industrias VIWA, se requiere enviar la consola por paquetería a la planta ubicada en Guadalajara, Jal., para generar el disco duro con los parámetros actuales y la carga del reporte actual del servidor. Incluye la carga del software CENTROID y carga del software Windows. Incluye también, viaticos del personal técnico y el servicio preventivo de rutina, limpieza general, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
157 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Superior de Tepeji del Río | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a TORNO marca SIN MARCA, modelo TP133-T400 con numero de serie 43084-05-016 y numero de inventario 5620164670, ubicado en Centro de Manufactura y Tecnología Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: La consola principal del equipo no enciende, la pantalla queda en negro y no es posible operar ninguna función, pese a que el torno se energiza y entra el variador y el PLC. y Si requiere refacciones Aceite para guías mobil NUTO 32, grado ISO 32, cubeta de 19L. SERVICIO NACIONAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1-3HRS Se diagnosticara la pantalla y si es posible se soluciona el problema, si no se puede y se requieren refacciones se cotizara. Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
158 | 1 | Dirección de Laboratorios | Escuela Superior de Tizayuca | Mantenimiento correctivo (Servicio de evento único) a Refrigerador marca FAITHFUL, modelo FSF-5V60G con numero de serie 2433000103FSF-5V60G y numero de inventario 5311369963, ubicado en Laboratorio de fisico-química, Escuela Superior de Tizayuca. Actualmente el equipo No funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: El refrigerador No enfría y Si requiere refacciones Recarga de gas para compresor. . Este servicio No debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
159 | 1 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Escuela Superior de Tlahuelilpan | El servicio de mantenimiento correctivo de actualización para el simulador Anatomage con No. de Inventario: 5311262156 y No. de serie: MTC06-0415, consta de los siguientes procesos técnicos y actividades a realizar; inspección física; calibración de sensores, detención de hardware, realizar detección de versión de software EDU, pruebas de funcionamiento, limpieza, lubricación, reporte y levantamiento fotográfico del equipo, entre otros problemas que pudieran surgir durante el proceso de supervisión y de soporte técnico a cargo de los especialistas. Las características del mantenimiento constan de lo siguiente: Cambio de CPU; tarjeta madre, procesador fuente de poder, tarjeta de video, disipador, almacenamiento, memoria RAM, sistema operativo, revisión de hardware de la mesa, limpieza interna de la mesa, software y sistema de cómputo, revisión de pantalla táctil, calibración de touch, actualización de software edu 11, revisión de los parámetros eléctricos y neumáticos del simulador, verificación de uso de ups para cuidado de la mesa y pruebas eléctricas y verificación del estado de los cables. Se realizará la evaluación del estado integral del sistema y los reemplazos del sistema del Software: Funcionamiento de menú, Visualización de los 5 cadáveres, Modelo de paciente embarazada, Modelo de simulación de parto, Herramienta de kinesiología, Herramienta de recorridos fisiológicos, ECG de 12 derivaciones, Áreas de Brodmann, Anatomía de desarrollo, Expresiones faciales, Homeostasis (glucosa), Fisiología renal, Respiración, Accidente cerebrovascular, Diagrama de widgets, Procedimientos de simulación: cateterismo, ultrasonido, broncoscopia, Librería de casos, Histología, Prosección. | Servicio
160 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Micropipeta 10-100 microL marca SCIENCE MED, modelo N/A con numero de serie YE16CAA0127906 y numero de inventario 13260, ubicado en Laboratorio de Análisis de Agua Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: adecuada y No requiere refacciones . 1. Eliminación de polvo y suciedad, 2. Limpieza de micropipeta, 3. Lubricación general, 4. Revisión general del equipo y 5. Calibración de la micropipeta. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
161 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Micropipeta automática con volumen variante en el rango de 0.5-10 µL. marca SCIENCE MED, modelo N/A con numero de serie YM21AAN0010745 y numero de inventario 13257, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017 y la NOM-010-SCFI-2005 1. Eliminación de polvo y suciedad, 2. Limpieza de micropipeta, 3. Lubricación general, 4. Revisión general del equipo y 5. Calibración de la micropipeta . Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
162 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Micropipeta automática con volumen variante en el rango de 20-200 µL marca SCIENCE MED, modelo N/A con numero de serie YM21AAN0010778 y numero de inventario 13258, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017 y la NOM-010-SCFI-2005 1. Eliminación de polvo y suciedad, 2. Limpieza de micropipeta, 3. Lubricación general, 4. Revisión general del equipo y 5. Calibración de la micropipeta . Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
163 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Micropipetas volumen variable 100 - 1000 µL, incremento de 5 µL, peso ligero, diseño ergonomico fácil calibración y mantenimiento eyector de puntas, ajustables ISO 9001 display facil de leer cali. Acuerdo ISO/DIS 8655 Cer. Ind. Utiliza puntas cualquiera. marca SCIENCE MED, modelo N/A con numero de serie YE 221AWO146868 y numero de inventario 13259, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017 y la NOM-010-SCFI-2005 1. Eliminación de polvo y suciedad, 2. Limpieza de micropipeta, 3. Lubricación general, 4. Revisión general del equipo y 5. Calibración de la micropipeta . Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
164 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Micropipetas volumen variable 100 - 1000 µL, incremento de 5 µL, peso ligero, diseño ergonomico fácil calibración y mantenimiento eyector de puntas, ajustables ISO 9001 display facil de leer cali. Acuerdo ISO/DIS 8655 Cer. Ind. Utiliza puntas cualquiera. marca SCIENCE MED, modelo N/A con numero de serie YE 221AWO146868 y numero de inventario 13259, ubicado en Parque Científico y Tecnológico, Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo. Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017 y la NOM-010-SCFI-2005 1. Eliminación de polvo y suciedad, 2. Limpieza de micropipeta, 3. Lubricación general, 4. Revisión general del equipo y 5. Calibración de la micropipeta . Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
165 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Termometro marca CONTROL COMPANY, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5321340138, ubicado en Laboratorio de PCyT (Cromato 4) Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017 y la NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA. y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017 y la NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA para Laboratorio de Análisis de Agua (ACREDITADO).. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
166 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Termometro marca CONTROL COMPANY, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5321340139, ubicado en Laboratorio de PCyT (Cubiculo 8, Anaquel 4) Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA. y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
167 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Termometro marca CONTROL COMPANY, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5321340140, ubicado en Laboratorio de PCyT (Cubículo 8, Anaquel 4) Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA. y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
168 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Termometro marca CONTROL COMPANY, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5321340141, ubicado en Laboratorio de PCyT (Isla 1, Zona 1B) Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA. y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
169 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Termometro marca CONTROL COMPANY, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5321340142, ubicado en Laboratorio de PCyT (Cubículo 8, Anaquel 4) Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA. y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
170 | 1 | Dirección de Laboratorios | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento correctivo (Poliza anual) a Termometro marca CONTROL COMPANY, modelo S/M con numero de serie S/N y numero de inventario 5321340143, ubicado en Laboratorio de PCyT (Isla 1, Zona 1B) Actualmente el equipo Si funciona. No se requiere la contratación del servicio de mantenimiento por empresa específica. La falla actual del equipo es: Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA. y No requiere refacciones . Mantenimiento y calibración de acuerdo a los requisitos NMX-EC-17025-IMNC-2018 - ISO/IEC 17025:2017. Y LA NOM-010-SCFI-2004. Se requiere calibración con empresa acreditada ante EMA.. Este servicio Si debe cumplir con normatividad específica. | Servicio
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de realización del servicio:
Garantía del servicio :

## Lugar de realizacion
No. Partida | Centro de costos | Dirección
1 | Área Académica de Artes Visuales | Calle Exhacienda de San Cayetano s/n Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, México; C.P. 42130
2 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
3 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
4 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
5 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
6 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
7 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
8 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
9 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
10 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
11 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
12 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
13 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
14 | Área Académica de Farmacia | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
15 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
16 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
17 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
18 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
19 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
20 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
21 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
22 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
23 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
24 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
25 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
26 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
27 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México.
28 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
29 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
30 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
31 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
32 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
33 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
34 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
35 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
36 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
37 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
38 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
39 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
40 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
41 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
42 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
43 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
44 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
45 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
46 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
47 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5 COL. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
48 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
49 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
50 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
51 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
52 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
53 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
54 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
55 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
56 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
57 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
58 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
59 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
60 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
61 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
62 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
63 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
64 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
65 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
66 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
67 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
68 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
69 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
70 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
71 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
72 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
73 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
74 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
75 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
76 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
77 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
78 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
79 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
80 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
81 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
82 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
83 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
84 | Área Académica de Medicina | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
85 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México
86 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México
87 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México
88 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México
89 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Avenida Universidad #133, Col. San Miguel Huatengo. C.P. 43775. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. México
90 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
91 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
92 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
93 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
94 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
95 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
96 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
97 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
98 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
99 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
100 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
101 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
102 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
103 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
104 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
105 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
106 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
107 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
108 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
109 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
110 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
111 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
112 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
113 | Área Académica de Nutrición | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
114 | Área Académica de Odontología | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
115 | Área Académica de Odontología | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
116 | Área Académica de Odontología | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
117 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
118 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
119 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
120 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
121 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
122 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
123 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
124 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
125 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
126 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
127 | Bioterio | Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
128 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
129 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
130 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
131 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
132 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
133 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
134 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
135 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
136 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
137 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
138 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
139 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento UAEH. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
140 | Dirección de Servicio Médico Universitario | Calle Doctor Eliseo Ramírez Ulloa 400, Colonia Doctores, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42090
141 | Dirección de Servicio Médico Universitario | Calle Doctor Eliseo Ramírez Ulloa 400, Colonia Doctores, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42090
142 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Centro Universitario de Desarrollo Social (CUDES), Viaducto Rojo Gómez 211, Pachuca de Soto Hidalgo
143 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Centro Universitario de Desarrollo Social (CUDES), Viaducto Rojo Gómez 211, Pachuca de Soto Hidalgo
144 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Transportes, Carretera Pachuca –Tulancingo s/n colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
145 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Transportes, Carretera Pachuca –Tulancingo s/n colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
146 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Transportes, Carretera Pachuca –Tulancingo s/n colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
147 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Dirección de Transportes, Carretera Pachuca –Tulancingo s/n colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
148 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
149 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
150 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
151 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
152 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
153 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
154 | Escuela Superior de Apan | Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43920
155 | Escuela Superior de Apan | Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43920
156 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro 41, Colonia Noxtongo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42855
157 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro 41, Colonia Noxtongo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42855
158 | Escuela Superior de Tizayuca | Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43800
159 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Calle Exhacienda San Servando s/n, Colonia Centro, Tlahuelilpan, Hidalgo, C.P. 42780
160 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
161 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
162 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
163 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
164 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
165 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
166 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
167 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
168 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
169 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
170 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.

## anexo economico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mantenimiento a equipo de laboratorio
Anexo 18
Anexo Económico
Pachuca de Soto, Hgo., a de xxxxxxx del 2026
Empresa:
Licitación:
Representante legal:
RFC:
No. Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción del servicio | Unidad de medida | Precio Unitario | Importe Total
Subtotal
IVA
Total
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de realización del servicio:
Garantía del servicio :